ДСТУ 3008:2015

03022, м. Київ, пр. Академіка Глушкова 2, 044-526-4567

ЗВІТ

ПРО ЛАБОРОТОРНУ РОБОТУ

Сучасна електроніка

Лабораторна робота №1

Вимірювальне обладнання

(підпис)

(дата)

2020

Рукопис закінчено 17 лютого 2020 р.

ДСТУ 3008:2015

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник ЛР	         			 		           	Р. В. Єрмоленко

(підпис)

(дата)

Виконавці:

Студент									А. А. Чайка

(підпис)

(дата)

Студент									В. О. Кришталь

(підпис)

(дата)

РЕФЕРАТ

Звіт про ЛР: 18 ст., 1 ч., 21 рис.

Об’єкт дослідження - осцилограф Tektronix TDS 1002B, перетворення Фур’є та фігури Ліссажу.

Мета робота – ознайомитися з роботою осцилографа та генератора сигналів, з їх допомогою виконати Фур’є перетворення, та побудувати фігури Ліссажу.

Методи дослідження – аналіз сигналів, отриманих за допомогою осцилографа.

Зміст

1 Осцилограф Tektronix TDS 1002B

1.1 Фур’є перетворення сигналів за допомогою осцилографа………..5

1.2 Отримання фігур Ліссажу на осцилографі………………………..14

1 Осцилограф Tektronix TDS 1002B

1.1 Фур’є перетворення сигналів за допомогою осцилографа

1.1.1 Теоретичні відомості

Перетворення Фур’є – інтегральне перетворення, що зіставляє одній комплексній функції дійсної змінної іншу. Це перетворення описує коефіцієнти розкладу вихідної функції на елементарні складові – гармонічні коливання з різними частотами.

Пряме й обернене перетворення Фур’є функції f(t) даються формулами:

fω=12π-∞∞fte-iωtdt,

ft=12π-∞∞fωeiωtdω.

Періодична функція з періодом T розкладається в ряд Фур’є:

ft=n=-∞∞cnei2πntT,     cn=1T0Tfte-i2πntTdt.

При зсуві початку відліку часу на t0, коефіцієнти cn змінюються за таким правилом:    cn'=ei2πnt0T cn. Оскільки початок відліку часу довільний, то далі будемо розраховувати лише cn.

Ряд Фур’є є частинним випадком перетворення Фур’є, якщо останнє сприймати в сенсі узагальнених функцій. Для будь-якої функції з періодом T маємо:

fω=2πn=-∞∞cnδ(ω-2πnT),

де δ(t) – дельта-функція Дірака.

Теоретично розраховані ряди Фур’є періодичних сигналів, які були проаналізовані в даній роботі, поміщені в Додаток А.

    - Хід роботи

У ході роботі на вхід осцилографа Tektronix TDS 1002B були подані наступні типи сигналів з функціонального генератора та були отримані їх Фур’є перетворення:

- Синусоїдальний сигнал

- Прямокутний сигнал

- Трикутний сигнал

- Пилоподібний сигнал

- sintt

    - Синусоїдальний сигнал

На вхід осцилографа був поданий сигнал ft=A sin⁡(2πνt) з частотою ν = 10 кГц (рис. 1.1). Ряд Фур’є цього сигналу має вигляд:

c-1=c1=A2,    всі інші cn=0

Тому перетворення Фур’є має всього один гострий максимум при частоті ν, що можна бачити на рис. 1.2.

Рис. 1.1

Рис. 1.2

    - Прямокутний сигнал (меандр)

На вхід осцилографа був поданий сигнал

ft=A,  &0≤t≤T2-A,  &T2≤t≤T,     ft+T=f(t)

з частотою ν=1T = 10 кГц (рис. 1.3). Ряд Фур’є цього сигналу має вигляд:

c2k=0,    |c2k+1|=2Aπ2k+1

Перетворення Фур’є має максимуми при частотах nν,  n=1,3,5,… , висота цих максимумів спадає як 1n . Отримане перетворення зображено в двох різних масштабах на рис. 1.4 і рис. 1.5.

Рис. 1.3

Рис. 1.4

Рис. 1.5

    - Трикутний сигнал

На вхід осцилографа був поданий сигнал

ft=A(4tT-1),  &0≤t≤T2A(3-4tT),  &T2≤t≤T,     ft+T=f(t)

з частотою ν=1T = 10 кГц (рис. 1.6). Ряд Фур’є цього сигналу має вигляд:

c2k=0,    |c2k+1|=4Aπ22k+12

Перетворення Фур’є має максимуми при частотах nν,  n=1,3,5,… , висота цих максимумів спадає як 1n2 . Отримане перетворення зображено в двох різних масштабах на рис. 1.7 і рис. 1.8.

Рис. 1.6

Рис. 1.7

Рис. 1.8

    - Пилоподібний сигнал

На вхід осцилографа був поданий сигнал

ft=A2tT-1, 0≤t≤T,    ft+T=f(t)

з частотою ν=1T = 10 кГц (рис. 1.9). Ряд Фур’є цього сигналу має вигляд:

c0=0,    |cn|=Aπn, n ≠0

Перетворення Фур’є має максимуми при частотах nν,  n=1,2,3,… , висота цих максимумів спадає як 1n . Отримане перетворення зображено в двох різних масштабах на рис. 1.10 і рис. 1.11.

Рис. 1.9

Рис. 1.10

Рис. 1.11

    - sin⁡tt

На вхід осцилографа був поданий сигнал зображений на рис 1.12. Він являє собою 10 періодів сигналу ft=Asin⁡(ω0t)t з частотою ν0=2πω0=100 кГц, що повторюються з частотою ν=10 кГц. Перетворення Фур’є функції f(t) має вигляд: fω=0,  ω>ω0Aπ2,ω<ω0. Але оскільки сигнал має частоту ν, то з цього неперервного розподілу частот залишаться лише частоти кратні ν.

В результаті перетворення Фур’є буде мати максимуми однакової висоти в частотах кратних ν, які обриваються при частоті ν0. Оскільки ν0ν=10, то всього буде 10 максимумів. Перетворення Фур’є зображено в двох різних масштабах на рис 1.13 і рис.1.14.

Рис. 1.12

Рис. 1.13

Рис. 1.14

1.2 Отримання фігур Ліссажу на осцилографі

Фігури Ліссажу - траєкторії, які прокреслюються точкою, що здійснює одночасно два гармонійних коливання у двох взаємно перпендикулярних напрямках. Якщо вибрати ці напрямки за осі координат, то параметричне рівняння фігури буде мати вигляд:

x=Asin(ωxt)y=Bsinωyt+δ

На практиці фігури Ліссажу можна отримати за допомогою осцилографа, якщо подати на нього два синусоїдальних сигнали, та відобразити один по осі Ox, а інший по осі Oy.

В ході роботи на один із каналів осцилографа Tektronix TDS 1002B подавався сигнал постійної частоти νy=ωy2π=1 кГц, тоді як частота сигналу на іншому каналі змінювалась від 0.5 до 2 кГц.

Оскільки сигнали подавались з двох різних генераторів сигналів, то різниця фаз між ними постійно змінювалась, в результаті для деяких пар вхідних частот отримано декілька фігур Ліссажу. Для кожної фігури Ліссажу була визначена різниця фаз сигналів, порівнюючи їх з теоретично отриманими фігурами. Отримані фігури зображені на рис. 1.15-1.21.

Рис. 1.15. νx= 0.5 кГц, νy= 1 кГц , δ=3π2

Рис. 1.16. νx= 0.5 кГц, νy= 1 кГц , δ=0, π,2π

Рис. 1.17. νx=23 кГц, νy= 1 кГц , δ=0,π2,π,3π2,2π

Рис. 1.18. νx= 1.5 кГц, νy= 1 кГц , δ=0,π3,2π3, π,4π3,5π3,2π

Рис. 1.19. νx= 1.5 кГц, νy= 1 кГц , δ=π2,7π6,11π6

Рис. 1.20. νx= 2 кГц, νy= 1 кГц , δ=0,π2,π,3π2,2π

Рис. 1.21. νx= 1 кГц, νy= 1 кГц , δ≈3π4,5π4

ВИСНОВКИ

У результаті даної лабораторної роботи на осцилографі Tektronix TDS 1002B були проведені наступні вимірювання:

- Були отримані перетворення Фур’є сигналів різних форм (синусоїдальний, прямокутний, трикутний, пилоподібний). Вони співпадають з теоретично розрахованими.

- Були отримані фігури Ліссажу для різних частот та різниці фаз.